Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Daugavpils reģionālā slimnīca”

| (pasūtītāja nosaukums) |
| --- |
| Reģ. Nr.: | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |

Atklāts konkurss “Medicīnas ierīču piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

| Identifikācijas Nr. | DRS 2016/59 |
| --- | --- |

2017.gada 19.janvārī

Jautājums Nr.1 (poz.5.1.2.)

Vai iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.1.2. punktā norādītā prece „Bioloģiskie testi plazmas sterilizācijai (30gab/iep.)” var tik piedāvāta citā iepakojumā?

Atbilde:

Ja, Jūs varat piedāvāt „Bioloģiskie testi plazmas sterilizācijai (30gab/iep.)” arī citā iepakojumā, ņemot vērā testu derīguma termiņu un slimnīcai nepieciešamo daudzumu.

Jautājums Nr.2 (poz. 5.1.2.)

Vai iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.1.2. punktā norādītā prece „Bioloģiskie testi plazmas sterilizācijai (30gab/iep.)” būs jānodrošina arī ar inkubatoru lietošanai vai slimnīcas rīcībā tāds jau ir?

Atbilde:

Prasības par inkubatoru mūsu tehniskajā specifikācijā nav iekļautas.

Jautājums Nr.3 (poz. 5.1.3.)

Vai iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.1.3. punktā norādītā prece „Ķimiskie indikatori Stripi  plazmas sterilizācijai (250 lap/iep.)” var tik piedāvāta citā iepakojumā?

Atbilde:

Ja, Jūs varat piedāvāt „Ķimiskie indikatori Stripi  plazmas sterilizācijai (250lap/iep.)” arī citā iepakojumā.

Jautājums Nr. 4 (poz.5.3.1.)

Vai iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.3.1. punktā norādītā prece „BOWIE DICK test” ir domāta ikdienas testa paka vai Helix tipa BOWIE DICK testa indikatori, kuri lietojami ar procesa simulācijas ierīcēm (PCD)?

Atbilde:

Saskaņā ar  veiktajiem  grozījumiem (sk. mūsu mājās lapā www.slimnica.daugavpils.lv sadaļā Iepirkumi)  nepieciešams piedāvāt  Helix tipa BOWIE DICK testa indikatorus, kuri lietojami ar procesa simulācijas ierīcēm (PCD).

Jautājums Nr.5 (poz.5.3.2.)

Kas ir domāts iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.3.2. punktā norādītai precei „Bioloģiskie indikatori autoklāviem” ar prasību „lietojami kopā ar processa simulācijas ierīci (nodrošināt bez maksas)”? Vai tas ir domāts inkubators?

Atbilde:

Prasība attiecas uz procesa simulācijas ierīci (process challenge devices PCD), inkubators nav domāts.

Jautājums Nr.6 (poz.5.3.3.)

Vai iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.3.3. punktā norādītā prece „Ķim. Indikators autoklāviem, 23 x 66 mm, 2000gab./1.iepak.” var tik piedāvāta citā iepakojumā un ar citu izmēru, ja tā atbilst pārējām prasībām?

Atbilde:

Indikatora  izmēri daudzums iepakojumā tika norādīti kā pamat piedāvājums, Jūs vārāt piedāvāt arī citā iepakojumā un ar citu izmēru, ja indikatori atbilst visām pārējām prasībām.

Jautājums Nr.7 (poz.5.3.6.)

Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.3.6. punktā norādīta prasība „lietojamas ar marķēšanas pistolēm (nepieciešamajā daudzumā jāpiegādā bez maksas)”. Cik marķēšanas pistoles būs jāpiegādā bezmaksas lietošanai, lūdzam norādīt konkrētu skaitu, jo tas var būtiski mainīt izmaksas un piedāvājumu?

Atbilde:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamas 4 marķēšanas pistoles.

Jautājums Nr.8. (poz.5.3.6.)

Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.3.6. punktā norādīta prasība „lietojamas ar marķēšanas pistolēm (nepieciešamajā daudzumā jāpiegādā bez maksas)”. Vai marķēšanas pistolēm, kuras tiks nodrošinātas bezmaksas lietošanai no Piegādātāja puses, tintes kasetes tiks pirktas atsevišķi?

Atbilde:

Marķēšanas pistoles  jāpiegādā komplektā ar tintes kasetēm.

Jautājums Nr.9 (poz. 5.3.6.)

Kādas ir iepirkuma Tehniskās specifikācijas 5.daļas 5.3.6. punktā norādītai precei „uzlīmes ar pacientu saistītās dokumentācijas izveidei” prasības attiecībā uz uzdruku līniju skaitu? Tirgū ir pieejamas gan ar divu, gan trīs līniju uzdruku iespēju.

Atbilde:

Uzlīmēm ar pacientu saistītas dokumentācijas izveidei jābūt  trīs līniju uzbruku iespēju, pirmajā rindā jābūt iespējai izvelēties ciparus un burtus.

Jautājums Nr.10 ( nolikuma 4.6.1.punktam)

Iepirkuma nolikuma 4.6.1. punktā norādīta prasība „Aprobācijai piestādītajiem paraugiem ir jābūt iesniegtiem ražotāja oriģinālajā iepakojumā, pretējā gadījumā piestādītie paraugi tiks uzskatīti par neatbilstošiem tehniskās specifikācijas prasībām”. Vai paraugus būs iespējams iesniegt nepilnā iepakojumā? Piemēram, no 100 gabalu indikatoru iepakojuma iesniegt tikai 10 indikatorus oriģinālajā iepakojumā, lai samazinātu iespējamās iepirkumā piedalīšanās izmaksas? Vai par paraugiem varēs piestādīt pavadzīmes apmaksai?

Atbilde:

Atklāta  konkursa  nolikumā 4.6. punktā ir norādīts, ka iepirkumu komisija var “…lūgt piestādīt piedāvājuma paraugus aprobācijai, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai…” Līdz ar to, paraugus Iepirkuma komisija pieprasīs tikai novērtēšanai nepieciešamā daudzumā minimālā nedalāmā oriģinālā iepakojumā. Pretendentiem paraugi aprobācijai jāiesniedz bezmaksas.

Jautājums daļai 2.4. (apakš pozīcijas 2.4.1.-2.4.3.)

Pasūtītāja preču tehniskajās prasības norādīts, ka nepieciešami dažāda  veida un izmēra halāti (no M līdz XXL izmēram), bet pie nepieciešamā daudzuma norādīts tikai kopējais apjoms katram halātu cenas izmēriem atšķiras, tad nav skaidrs ka norādīt cenu finanšu piedāvājuma ailē “Vienības cena bez PVN, EUR”.

Lūdzu tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapās izdalīt katru halāta izmēru atsevišķi, norādot nepieciešamos daudzumus un iespēju norādīt cenu katram halāta izmēram atsevišķi?

Atbilde

Gatavojot tehnisko aprakstu, tika paredzēts, ka visiem halātu izmēriem, neatkarīgi no izmēra, būs vienāda vienības cena. Ja Jūsu piedāvātā ražotāja halātu cenas ir dažādas un nav iespējas norādīt kādu vienu vidējo cenu, tad finanšu piedāvājumā lūdzam ņemt aprēķinam halāta XL izmēra (visbiezāk izmantots) vienības cenu, norādot arī visās citas izmērus cenas zemāk.

Piemērs:

| 2.4. | Halāts ķirurģiskais, sterils: | Mēr-vienība | Daudzums | Preces nosaukums, ražotājs, preces kods | Vienības cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Augsta riska ķirurģiskie halāti, | gab. | 2000 |  | 4.00 | 8000.00 |
|  | M izmērs | gab. | x |  | 2.00 |  |
|  | L izmērs | gab. | x |  | 3.00 |  |
|  | XL izmērs | gab. | x |  | 4.00 |  |
|  | XXL izmērs | gab. | x |  | 5.00 |  |
| 2.4.2. | Standartaizsardzības ķirurģiskais halāts, | gab. | 10000 |  | 4.00 | 40000.00 |
|  | M izmērs | gab. | x |  | 2.00 |  |
|  | L izmērs | gab. | x |  | 3.00 |  |
|  | XL izmērs | gab. | x |  | 4.00 |  |
|  | XXL izmērs | gab. | x |  | 5.00 |  |
| 2.4.3. | Ķirurģiskais halāts, speciālas aizsardzības, | gab. | 2000 |  | 4.00 | 8000.00 |
|  | M izmērs | gab. | x |  | 2.00 |  |
|  | L izmērs | gab. | x |  | 3.00 |  |
|  | XL izmērs | gab. | x |  | 4.00 |  |
|  | XXL izmērs | gab. | x |  | 5.00 |  |
|  | KOPĀ par 2.4. |  |  |  |  | 56000.00 |

Tā kā, pozīcija 2.4. satur trīs apakšpozīcijas, uzvarētājs tiks noteikts pēc kopējās pozīcijas summas.